| Naručilac | Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad |
| --- | --- |
| Adresa | Trg Dositeja Obradovića 8, |
| Mesto | 21000 Novi Sad |
| Broj odluke | 1000-2/163/O2 |
| Datum | 22.01.2018. godine |

Dodatne informacije vezene za jn 163/2017

Potncijalni ponuđač je postavio sledeće pitanje

Dodatno objašnjenje i izmenu konkursne dokumentacije

za javnu nabavku br. 163/2017

Dvokalni gasni hromatograf sa plameno jonizujučim detektorom (FID), detektorom sa zahtevom eletrona (ECD), azot-fosfornim (NPD) i masanim detektorom

Zamolili bismo vas da izvršite izmenu tehničke specifikacije i omogućite da se ponudi dobro sledećih karakteristika, obzirom da time nećete izgubiti na zahtevanom kvalitetu, a omogućićete konkurenciju među ponuđačima što će dovesti do boljih uslova ponude prema vama:

I.             Pećnica gasnog hromatografa - za hlađenje peći, omogućite 400 do 50 < 4.5 min

II.            Detektor sa zahvatom elektrona (ECD detektor) - osetljivost omogućite < 7 fg/s ili bolje za lindan

III.          Azot-fosfotni detektor (NPD detektor) - osetljivost, omogućite (<100 fg P/s  ili bolje

IV.          Maseni detektor

- temperatura jonskog izvora, omogućite 325 °C ili bolje;

- elektronska energija, omogućite 10 do 150 eV ili bolje;

- struja jonizacije, omogućite 200 μA ili bolje;

- brzina snimanja, omogućite 14.000 u/s ili bolje;

- osetljivost u EI modu, omogućite 1 pg OFN daje S/N: 1500:1 ili -

bolje za m/z 272

ODGOVORI NA PITANjA

I.             Naručilac prihvata hlađenje pećnice za manje od 4,5 min s tim da je temperatura pećnice u opsegu od 50-450 ˚C, a ne 50˚ do 400˚ kako je gore navedeno. U tom smislu konkursna dokumentacija će biti izmenjena

II.            Naručilac ostaje pri svom zahtevu. Ne tržištu postoje renomirani proizvođači koji mogu da ponude zahtevanu osetljivost. Obzirom da će Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane za životinje i animalnih proizvoda, Departmana za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad raditi analize rezidua, veća osetljivost detektora nam pruža veću sigurnost u radu i pouzdanije rezultate analiza.

III.        Naručilac ostaje pri svom zahtevu. Ne tržištu postoje renomirani proizvođači koji mogu da ponude zahtevanu osetljivost. Obzirom da će Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane za životinje i animalnih proizvoda, Departmana za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad raditi analize rezidua, veća osetljivost detektora nam pruža veću sigurnost u radu i pouzdanije rezultate analiza.

IV.         Za naručioca je prihvatljiva temperatura jonskog izvora 325 °C ili bolje. U tom smislu konkursna dokumentacija će biti izmenjena.

Za naručioca je prihvatljiv opseg od 10-150 eV ili bolji. U tom smislu konkursna dokumentacija će biti izmenjena.

Za naručioca je prihvatljiva struja jonizacije 200 μA ili bolja. U tom smislu konkursna dokumentacija će biti izmenjena.

Naručilac ostaje pri svom zahtevu. Brzina snimanja masenog analizatora je jedna od najbitnijih karakteristika masenog detektora koja može uticati na osetljivost analize naročito kada su u pitanju multirezidualne analize. Ne tržištu postoje renomirani proizvođači koji mogu da ponude zahtevanu brzinu snimanja.

Naručilac ostaje pri svom zahtevu. Osetljivost masenog detektora u EI modu je bitna karakteristika u analizi tragova analita.  Ne tržištu postoje renomirani proizvođači koji mogu da ponude zahtevanu osetljivost.

Predsednik komisije za javnu nabavku

Prof. dr Igor Jajić